1、壁挂式100m³医用空气消毒机技术要求

1、消毒空间：适用房间大小≥100m³，可人机共室。

2、采用超强度、长寿命、高标准C波段无臭氧紫外线循环风消毒杀菌。

3、消毒效果：在100m³密闭空间中消毒机运行60分钟，对空气中自然菌的消亡率≥90. 00%（提供带全国消毒产品网上备案信息服务平台底文的第三方检测机构出具的检测报告）。

★4、在20m³试验舱中开启“手动模式”、“最高风速”作用30min，对白色葡萄球菌的杀灭率，3次试验结果均≥99.90%（提供带全国消毒产品网上备案信息服务平台底文的第三方检测机构出具的检测报告）。

★5、机内紫外线辐射强度：≥17000μW/cm2（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

★5、单支紫外管1m处辐射照度：≥100μW/cm2（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

7、消毒循环风量：≥1000m³/h（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

8、机外紫外线泄漏强度＜1μW/cm2（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

★9、在30m³密闭空间中开启“最高风速档”作用60min空气中臭氧浓度平均值＜0.003mg/m³（提供带全国消毒产品网上备案信息服务平台底文的第三方检测机构出具的检测报告）

10、紫外线管寿命：≥8000h（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）。

11、输入功率：≤240W

12、噪声：≤55dB(A)

★13、机身及面板材质：均选用金属材质。区别于传统空调塑料机壳跟钣金机箱+亚克力面板，整机都须采用全金属材质，属没有燃烧隐患的机型。

14、控制方式：微电脑智能控制，并提供空气消毒机控制系统软件著作证书。

15、手动、程控、遥控多种运行方式，≥四个预设间隔时段自动开关机，控制消毒机按设定要求自动工作，可手动启动停止。

★16、风道系统：采用下进风上出风的风道系统，利于空气循环的同时，避免冷风直吹病员。

★17、显示屏：采用彩色的LCD中文显示屏，区别于二极数码管显示屏与蓝白LED显示屏，多数据同步显示。

18、风速高、中、低三档可调。

19、易于拆卸的过滤器装置，在机器外部就可更换过滤网，便于日常清洁及维护保养。

20、室内温度实时监控，显示屏数字显示，一目了然。

★21、紫外线辐射强度检测显示：紫外线辐射强度10段自动监测显示。

22、临时消毒功能：有1小时、2小时临时消毒启动按键。

23、紫外线故障检测：紫外管故障自动提示报警，有紫外管故障将自动启动备用紫外管。

24、具有整机寿命累计计时功能。

25、具有过滤网清洗保养提醒功能。

26、具有风机故障报警功能。

27、生产厂家具有并提供：ISO9001质量管理体系认证证书；ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证证书；ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。

2、移动式等离子体空气消毒机技术要求

1、安装方式：移动式；

2.消毒方法：等离子体；

3.人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒，且不生成二次污染；

4.外壳材料：须采用优质冷轧钢板，全金属结构，结构强度高，阻燃性好，安全性高；

5.杀菌原理：采用新型的两段式石墨烯等离子体净化消毒技术（提供内部结构图片作为佐证）；

★6.风速调节功能：风速可无级变速，可1-100档自由调节。

7.除异味功能：须采用蜂窝活性碳吸附模块，去除有机气体和医院的各种异味；

★8.显示及控制功能：≧4寸彩色液晶触摸显示屏，区别于按键式触摸，直接在屏幕上触摸、滑动操作，人机交互方便（提供照片或显示截图作为佐证）；。

9.手动模式：点击屏幕，启动设备工作，默认消毒时间为2小时，可自定义调整工作时间；

10、程控模式：程控数量（定时消毒）不低于10组；可实现多时段程控设置,便于临床科室多样化的使用需求（提供照片或显示截图作为佐证）。

11.模块化设计，方便用户维护保养；

12.计时功能：工作时间自动累计、消毒净化剩余时间显示；

13.报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警；

★14.配备wifi控制模块，微信即可远程智能控制设备，无需繁琐的安装APP，不受APP只能安装安卓系统限制(中标交货时,实际操作检验验证)；

★15.手机可实时监控设备运行情况，保证消毒效果(中标交货时,实际操作检验验证)；

★16.手机自动记录设备开关机时间和运行时间，避免医护人员手动记录，方便院感防控管理(中标交货时,实际操作检验验证)；

17.最大适用体积：≦120 m3；

18.额定循环风量：≧1300 m3/h ；

19.输入功率：≤100VA；

20.电源：AC 220V 50Hz；

21.噪声：≤50dB；

22.杀菌区电场强度≧10000V，集尘区电场强度≧5000V；

★23.在出风口10cm处臭氧残留量≤0.02mg/m3（提供带全国消毒产品网上备案信息服务平台底文的第三方检测机构出具的检测报告）；

- 消毒效果：设备持续工作1小时，对体积为120 m3室内空气中的自然菌消亡率≥90%，空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%（提供带全国消毒产品网上备案信息服务平台底文的第三方检测机构出具的检测报告）。

- ★25.净化效果（提供第三方检测机构检测报告作为佐证）：

25.1、颗粒物累积净化量CCM＞12000mg、达到P4 级；

25.2、颗粒物去除率＞99.99%；

25.3、PM2.5颗粒物去除率＞99.99%；

25.4、≦30 m3 实验舱60min 空气中的悬浮物洁净级别达到万级；

★26.等离子体密度分布：≧1.28×1018～1.42×1018m-3（提供带全国消毒产品网上备案信息服务平台底文的第三方检测机构出具的检测报告）

27.等离子体发生器寿命:≥30000小时(提供第三方检测机构检测报告)；

3、总体要求

本技术要求中要求提供的材料、检测报告和证书附在技术参数响应表后，中标后同技术参数响应表一并公示。

建议：★参数一项不满足扣5分，非★参数一项不满足扣3分，技术分扣完为止