技术参数

- 仪器类型：1类CF型，防除颤普通设备。

- 工作频率：512KHZ，工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S。

- 输出功率：标准模式             强烈模式

单极纯切：350W（500Ω）       350W（500Ω）

单极混一：250W（500Ω）       250W（500Ω）

单极混二：200W（500Ω）       200W（500Ω）

单极混三：120W（500Ω）       120W（500Ω）

标准模式             柔和模式             喷凝模式

单极电凝：120W（500Ω）      ★120W（500Ω）       ★100W（1000Ω）

标准模式                 宏模式

双    极：50W（100Ω）           ★80W（200Ω）

4、电源：单相交流220V±22V，50HZ±1HZ，最大电流≤3.5A.

5、外形尺寸：450mm×355mm×175mm

6、净重：主机9.5kg，脚踏开关：2.3kg.

7、使用条件：环境温度5℃～40℃，湿度≤80%

8、CPU单片机及CPLD高速可编程门陈列芯片协同工作，全数字控制方式，功率输出闭环调幅调功型电刀。

9、功能齐全，单双极俱备，适应范围广，该款产品配备先进的功率密度反馈技术，无论是肌肉亦或肠系膜组织还是脂肪组织，均能保持切割顺畅、利索，不必在手术过程中进行频繁的功率设定调整。

10、手术过程中不必进行单极、双极模式转换。对一台手术中同时会用到单极切、凝和双极凝功能的骨科、脑外科、妇科手术来说，提供了便捷的功能。

11、电凝：固定的窄工作脉冲，凝血迅速有效，喷凝功能，可配合氩气进行喷凝手术。

12、操作方式：单极既可手控也可脚控。输出端口采用机械封锁装置，手控刀也可脚控输出。

13、安全装置：1.具备计算机自检功能，故障代码显示备检。

14、安全装置：2.除配备单片极板监控系统外，还配有双极板质量型监控系统。计算机自动检测中性极板与患者接触面积，遇有接触不良或手术过程中有效面积减少，计算机自动评测，封锁输出并启动告警，从根本上杜绝极板烫伤。

15、电源适应性：采用宽电压输入的开关电源模式。