牙科综合治疗机招标技术参数

1. 整机基础参数及控制系统
2. 输入功率：350VA
3. 按防电击类型分类：I类 B型
4. 电源：交流220V，控制系统：24V安全低电压控制，规避高电压操作风险
5. 输入气压 0.55---0.6MPa，流量≥50L/min
6. 输入水压 0.2---0.4Mpa，流量≥10L/min

★6、控制系统采用双主控控制，医生位、助手位功能按键完全相同，主医生位、助手位操作面板非镶嵌在器械盘内，便于护士操作，让医师专注于治疗。

7、平面硬质触摸控制面板，非覆膜式，操作便捷，不会穿孔破损

8、漱口、冲盂水水量、漱口水水温、可调节并显示在液晶显示器上。（提供证明材料）

9、吐痰位一键操控，靠背自动运行至吐痰位，口腔灯自动熄灭，冲盂水自动开启；靠背恢复治疗位，口腔灯自动开启，冲盂水自动关闭

★10、灯立柱落地结构，整机稳定性更高，牙椅与口腔灯、器械盘系统相互不干扰，适合开展种植等手术

1. 牙科椅
2. 机械运行机构：靠背高支点转点：有效改善靠背运行致病员推搓背的不适感
3. 驱动系统：24V静音直流电机，知名品牌，运行平稳
4. 座椅最低位≤370mm，方便老人、儿童上下椅位；便于医师对于上颌牙的治疗操作
5. 座椅最高位≥800mm，处于抢救位，方便医师急救操作
6. 最大负载：≥150Kg
7. 治疗机
8. 高分子材料机箱：不变形、不变色
9. 强吸负压：≥ 27kPa；弱吸负压：≥ 10kPa
10. 24V恒温加热系统：40℃±5℃

4、 痰盂：可旋转透明玻璃痰盂，内高外低，防溢溅，可拆卸、方便清洗。（提供证明材料）

1. 冲盂、漱口水嘴：全不锈钢
2. 可旋转助手架：强弱吸管极短管路设计，强弱吸管、三用枪管在牙椅处于最低位时也不会拖地；管路重量轻，提高吸唾时病员舒适感；助手架挂载一体式强弱吸过滤杯，远离痰盂，更加卫生，清洗方便
3. 手机供水系统：蒸馏水、自来水可切换双路供水
4. 口腔灯
5. LED-AZS冷光无影口腔灯：红外感应、液晶屏触摸双控调节
6. 照度调节范围≤8000lux；≥60000lux；色温：4000K-5500K七档，液晶数显触摸调节
7. 具备光固化模式，降低LED光对树脂材料影响
8. 光斑80X120mm,成型方正，布光均匀，无影效果佳

★五、双器械盘配置要求

1. 主器械盘整体注塑，配备成型贴合硅胶衬垫，可拆卸、易清洁
2. 副器械盘：配置304不锈钢手术托盘，可拆卸、可消毒
3. 双器械盘设计便于放置各种手术器械及设备

六、脚踏开关

1. 组合式脚踏开关，可控冲盂、漱口水，操作便捷
2. 踩压灵敏，操作简单、可靠

七、医师椅

1. 靠背可旋转角度，范围：≥300°，满足不同体位的治疗需求
2. 椅位升降可调节，范围140mm-160mm
3. 铝合金五星脚架，坚固耐用

八、配置要求

1、进口高速手机（按压式） 2支

2、进口低速手机（含直、弯机头各一） 1套

3、内置洁牙机 1台

4、内置光固化机 1台

5、标准医生、护士座椅 各1张